## Rx_vs_Vol
Volume	Antenna
(ml)	B	C
0	100	100	Water Volume (ml) / Reception (%)
5	100	95
10	95	60
15	90	40
20	80	70
25	95	90
30	95	100
35	100	100
40	100	100

## I_Active
PV1			GV1
slope	0.117		slope	0.113
intercept	18.49		intercept	21.51		Sample Rate (SPS) / Active Current (µA)
SPS	Active (uA)		SPS	Active (uA)
512	80.3		1024	132.0
512	79.6		1024	141.0
512	78.0		512	81.6
512	79.4		512	78.9
128	33.4		256	49.6
128	33.0		256	51.2
128	32.8		128	35.7
128	31.5		128	35.1
256	47.1		2048	244.0
256	48.8		2048	261.0
256	48.1		1024	151.0
256	48.5		1024	135.0
1024	137.3		1024	133.0
1024	138.4		1024	136.0
1024	140.5		128	35.5
1024	136.8		128	33.9
2048	255.0		128	35.6
2048	261.0		128	34.9
2048	255.0		128	38.8
2048	258.0		1024	133.0
			1024	137.0

HV1			KV2			KV2 B112421
slope	0.101		slope	0.113		slope	0.106
intercept	22.19		intercept	20.74		intercept	17.38
SPS	Active (uA)		SPS	Active (uA)		SPS	Active (uA)
128	34.5		1024	135		1024	126
128	34.5		1024	136		1024	130
128	32.1		1024	138		1024	123
128	38.2		1024	136		128	31
128	36.0		2048	252		128	31
256	47.3		2048	251		128	31
256	47.8		2048	253
256	48.7		2048	253
256	47.4		512	78
512	72.5		512	80
512	72.6		512	78
512	69.8		512	78
512	76.1		256	52
512	77.2		256	50
1024	124.5		256	50
1024	125.0		256	49
1024	121.0		128	34
2048	226.0		128	35
2048	228.0		128	35
2048	245.0		128	37
4096	428.0		0	20
4096	438.0		0	20
			0	19
			0	23

## 1V8
1V8	Current	Period	Reception
(V)	(uA)	(ns)	(Y/N)
1.133	13.8	521	N / Logic Supply (V) / TCK Period (ns) / Logic Current (µA)
1.252	15.4	399	N
1.336	16.7	342	N
1.403	17.8	308	N
1.457	18.5	285	N
1.506	19.3	268	N
1.581	20.6	245	N
1.636	21.5	231	Y
1.683	22.2	220	Y
1.725	22.9	212	Y
1.741	23.0	208	Y
1.746	23.8	208	Y
1.784	23.8	201	Y
1.803	24.2	198	Y
1.858	25.2	190	Y
1.916	26.2	182	Y
1.930	26.6	180	N
1.982	27.5	174	N

## Spectrum
0			5.05
0.5	3.07 / Frequency (Hz) / Amplitude (µV)	1.23	1.504
1.0	0.56	0.22	0.050
1.5	1.07	0.43	0.183
2.0	2.24	0.90	0.806
2.5	0.32	0.13	0.016
3.0	3.88	1.55	2.407
3.5	0.33	0.13	0.018
4.0	1.08	0.43	0.188
4.5	3.11	1.25	1.551
5.0	1.69	0.68	0.459
5.5	0.79	0.32	0.101
6.0	1.74	0.69	0.483
6.5	0.98	0.39	0.154
7.0	1.07	0.43	0.183
7.5	0.87	0.35	0.121
8.0	1.09	0.44	0.191
8.5	2.31	0.92	0.856
9.0	1.73	0.69	0.481
9.5	2.73	1.09	1.188
10.0	1.24	0.50	0.247
10.5	1.14	0.46	0.208
11.0	2.10	0.84	0.706
11.5	1.14	0.46	0.208
12.0	1.29	0.52	0.265
12.5	0.71	0.28	0.081
13.0	1.53	0.61	0.376
13.5	0.83	0.33	0.110
14.0	1.06	0.42	0.180
14.5	0.59	0.24	0.057
15.0	2.93	1.17	1.378
15.5	2.02	0.81	0.651
16.0	0.87	0.35	0.120
16.5	2.18	0.87	0.759
17.0	1.31	0.53	0.277
17.5	1.28	0.51	0.264
18.0	0.33	0.13	0.018
18.5	0.56	0.22	0.050
19.0	2.03	0.81	0.658
19.5	1.64	0.65	0.429
20.0	0.64	0.26	0.066
20.5	1.67	0.67	0.444
21.0	0.30	0.12	0.015
21.5	1.41	0.56	0.319
22.0	2.57	1.03	1.060
22.5	1.91	0.77	0.587
23.0	0.39	0.16	0.024
23.5	1.02	0.41	0.167
24.0	1.30	0.52	0.270
24.5	2.16	0.86	0.745
25.0	1.61	0.64	0.413
25.5	0.38	0.15	0.023
26.0	1.27	0.51	0.256
26.5	2.68	1.07	1.148
27.0	1.02	0.41	0.165
27.5	0.92	0.37	0.136
28.0	1.31	0.52	0.275
28.5	1.69	0.67	0.455
29.0	1.35	0.54	0.293
29.5	1.25	0.50	0.249
30.0	0.35	0.14	0.020
30.5	1.38	0.55	0.305
31.0	2.07	0.83	0.684
31.5	1.44	0.57	0.331
32.0	0.76	0.30	0.091
32.5	1.18	0.47	0.224
33.0	0.35	0.14	0.020
33.5	0.74	0.30	0.087
34.0	0.58	0.23	0.053
34.5	0.48	0.19	0.037
35.0	0.57	0.23	0.052
35.5	1.50	0.60	0.359
36.0	1.52	0.61	0.367
36.5	0.17	0.07	0.005
37.0	0.93	0.37	0.139
37.5	1.65	0.66	0.436
38.0	1.56	0.62	0.390
38.5	1.51	0.60	0.363
39.0	2.09	0.84	0.698
39.5	1.58	0.63	0.399
40.0	1.22	0.49	0.238
40.5	1.50	0.60	0.361
41.0	1.28	0.51	0.262
41.5	0.48	0.19	0.037
42.0	0.25	0.10	0.010
42.5	0.46	0.18	0.034
43.0	2.30	0.92	0.843
43.5	3.29	1.31	1.728
44.0	0.95	0.38	0.145
44.5	1.11	0.44	0.196
45.0	1.79	0.72	0.512
45.5	0.64	0.25	0.065
46.0	2.03	0.81	0.660
46.5	0.15	0.06	0.004
47.0	1.61	0.64	0.412
47.5	1.97	0.79	0.622
48.0	0.96	0.38	0.148
48.5	0.51	0.20	0.041
49.0	2.38	0.95	0.906
49.5	0.39	0.16	0.024
50.0	0.84	0.34	0.113
50.5	0.65	0.26	0.068
51.0	0.46	0.18	0.033
51.5	1.11	0.44	0.198
52.0	0.76	0.30	0.092
52.5	0.42	0.17	0.028
53.0	0.72	0.29	0.082
53.5	1.27	0.51	0.257
54.0	1.35	0.54	0.294
54.5	1.31	0.52	0.273
55.0	0.89	0.36	0.127
55.5	0.24	0.09	0.009
56.0	0.41	0.16	0.027
56.5	0.35	0.14	0.020
57.0	1.72	0.69	0.472
57.5	0.30	0.12	0.015
58.0	2.29	0.92	0.837
58.5	1.22	0.49	0.240
59.0	0.25	0.10	0.010
59.5	1.00	0.40	0.158
60.0	1.03	0.41	0.169
60.5	0.91	0.36	0.133
61.0	0.82	0.33	0.108
61.5	1.53	0.61	0.373
62.0	0.73	0.29	0.085
62.5	0.45	0.18	0.033
63.0	0.63	0.25	0.064
63.5	0.67	0.27	0.072
64.0	0.43	0.17	0.030
64.5	1.96	0.78	0.616
65.0	0.75	0.30	0.091
65.5	1.15	0.46	0.211
66.0	0.73	0.29	0.085
66.5	1.55	0.62	0.383
67.0	0.98	0.39	0.154
67.5	0.78	0.31	0.098
68.0	1.57	0.63	0.393
68.5	0.68	0.27	0.074
69.0	1.30	0.52	0.269
69.5	0.88	0.35	0.123
70.0	1.33	0.53	0.283
70.5	1.86	0.74	0.551
71.0	0.82	0.33	0.108
71.5	1.46	0.58	0.341
72.0	1.82	0.73	0.529
72.5	0.64	0.25	0.065
73.0	0.75	0.30	0.091
73.5	1.46	0.59	0.342
74.0	0.72	0.29	0.084
74.5	1.45	0.58	0.335
75.0	1.13	0.45	0.203
75.5	1.22	0.49	0.238
76.0	0.69	0.28	0.077
76.5	1.20	0.48	0.232
77.0	2.15	0.86	0.743
77.5	2.09	0.84	0.699
78.0	1.15	0.46	0.210
78.5	0.65	0.26	0.068
79.0	1.30	0.52	0.269
79.5	1.56	0.62	0.388
80.0	1.78	0.71	0.506
80.5	1.50	0.60	0.358
81.0	1.07	0.43	0.182
81.5	0.81	0.33	0.106
82.0	0.15	0.06	0.004
82.5	0.67	0.27	0.072
83.0	1.21	0.49	0.235
83.5	0.78	0.31	0.098
84.0	1.11	0.44	0.197
84.5	0.91	0.36	0.133
85.0	1.87	0.75	0.560
85.5	0.63	0.25	0.064
86.0	0.88	0.35	0.124
86.5	0.77	0.31	0.094
87.0	0.44	0.18	0.031
87.5	0.89	0.35	0.126
88.0	1.40	0.56	0.313
88.5	1.27	0.51	0.256
89.0	0.96	0.39	0.148
89.5	1.11	0.44	0.197
90.0	0.42	0.17	0.029
90.5	0.71	0.28	0.080
91.0	0.68	0.27	0.074
91.5	1.95	0.78	0.608
92.0	0.77	0.31	0.095
92.5	2.44	0.98	0.954
93.0	1.68	0.67	0.454
93.5	1.32	0.53	0.278
94.0	1.80	0.72	0.519
94.5	1.68	0.67	0.452
95.0	1.15	0.46	0.210
95.5	0.85	0.34	0.114
96.0	0.81	0.32	0.105
96.5	1.55	0.62	0.383
97.0	1.13	0.45	0.204
97.5	0.62	0.25	0.062
98.0	0.77	0.31	0.094
98.5	0.35	0.14	0.020
99.0	0.92	0.37	0.135
99.5	1.67	0.67	0.445
100.0	1.68	0.67	0.451
100.5	1.84	0.73	0.539
101.0	0.44	0.18	0.031
101.5	0.45	0.18	0.033
102.0	1.98	0.79	0.626
102.5	1.45	0.58	0.336
103.0	0.90	0.36	0.129
103.5	1.45	0.58	0.338
104.0	0.79	0.32	0.100
104.5	0.79	0.32	0.101
105.0	2.15	0.86	0.742
105.5	0.38	0.15	0.024
106.0	0.66	0.26	0.069
106.5	1.17	0.47	0.220
107.0	1.37	0.55	0.300
107.5	0.28	0.11	0.013
108.0	1.41	0.56	0.317
108.5	1.21	0.48	0.233
109.0	0.56	0.23	0.051
109.5	1.28	0.51	0.260
110.0	1.65	0.66	0.435
110.5	0.29	0.11	0.013
111.0	1.74	0.70	0.486
111.5	0.96	0.38	0.147
112.0	0.91	0.36	0.132
112.5	1.23	0.49	0.242
113.0	0.52	0.21	0.043
113.5	0.17	0.07	0.005
114.0	0.27	0.11	0.012
114.5	0.57	0.23	0.053
115.0	1.15	0.46	0.212
115.5	1.01	0.40	0.162
116.0	0.96	0.39	0.148
116.5	1.57	0.63	0.395
117.0	1.18	0.47	0.222
117.5	1.37	0.55	0.301
118.0	1.65	0.66	0.438
118.5	0.78	0.31	0.096
119.0	1.44	0.58	0.332
119.5	1.10	0.44	0.195
120.0	0.46	0.18	0.033
120.5	0.94	0.37	0.140
121.0	1.36	0.54	0.296
121.5	1.04	0.41	0.172
122.0	0.83	0.33	0.110
122.5	0.84	0.33	0.112
123.0	0.70	0.28	0.079
123.5	1.16	0.46	0.214
124.0	0.51	0.21	0.042
124.5	0.39	0.16	0.024
125.0	0.92	0.37	0.136
125.5	1.48	0.59	0.352
126.0	0.84	0.34	0.113
126.5	1.66	0.66	0.442
127.0	0.60	0.24	0.057
127.5	0.92	0.37	0.136
128.0	1.57	0.63	0.395
128.5	2.25	0.90	0.813
129.0	1.91	0.76	0.583
129.5	0.16	0.07	0.004
130.0	0.49	0.20	0.039
130.5	0.08	0.03	0.001
131.0	0.66	0.26	0.070
131.5	0.12	0.05	0.002
132.0	0.41	0.17	0.027
132.5	1.19	0.48	0.228
133.0	0.50	0.20	0.039
133.5	0.72	0.29	0.082
134.0	0.84	0.33	0.112
134.5	2.01	0.80	0.647
135.0	1.68	0.67	0.453
135.5	0.40	0.16	0.026
136.0	1.60	0.64	0.410
136.5	0.88	0.35	0.123
137.0	0.59	0.23	0.055
137.5	1.31	0.53	0.276
138.0	0.34	0.13	0.018
138.5	1.56	0.62	0.387
139.0	0.87	0.35	0.121
139.5	1.92	0.77	0.592
140.0	1.28	0.51	0.262
140.5	1.42	0.57	0.322
141.0	0.63	0.25	0.063
141.5	0.63	0.25	0.063
142.0	1.18	0.47	0.223
142.5	0.68	0.27	0.075
143.0	0.96	0.38	0.147
143.5	0.39	0.16	0.025
144.0	0.52	0.21	0.043
144.5	0.62	0.25	0.062
145.0	0.50	0.20	0.041
145.5	0.51	0.20	0.042
146.0	0.68	0.27	0.075
146.5	0.83	0.33	0.110
147.0	0.44	0.18	0.032
147.5	1.19	0.48	0.228
148.0	0.61	0.24	0.060
148.5	0.69	0.28	0.077
149.0	0.48	0.19	0.037
149.5	0.22	0.09	0.008
150.0	1.26	0.51	0.255
150.5	1.11	0.44	0.196
151.0	0.13	0.05	0.003
151.5	0.73	0.29	0.085
152.0	1.92	0.77	0.593
152.5	0.91	0.37	0.133
153.0	0.85	0.34	0.117
153.5	0.22	0.09	0.008
154.0	0.72	0.29	0.083
154.5	1.99	0.80	0.633
155.0	0.76	0.30	0.091
155.5	1.54	0.62	0.381
156.0	1.11	0.44	0.197
156.5	0.72	0.29	0.083
157.0	0.55	0.22	0.048
157.5	1.42	0.57	0.325
158.0	1.34	0.54	0.286
158.5	1.21	0.49	0.236
159.0	0.46	0.19	0.034
159.5	0.67	0.27	0.071
160.0	0.86	0.34	0.118
160.5	0.69	0.27	0.075
161.0	0.53	0.21	0.046
161.5	0.47	0.19	0.035
162.0	0.55	0.22	0.048
162.5	0.67	0.27	0.071
163.0	0.69	0.27	0.075
163.5	0.22	0.09	0.007
164.0	0.40	0.16	0.026
164.5	2.04	0.82	0.666
165.0	1.19	0.48	0.228
165.5	1.04	0.42	0.174
166.0	0.28	0.11	0.012
166.5	0.71	0.28	0.080
167.0	1.07	0.43	0.183
167.5	0.96	0.39	0.149
168.0	1.02	0.41	0.168
168.5	1.21	0.48	0.234
169.0	0.15	0.06	0.004
169.5	1.22	0.49	0.238
170.0	1.52	0.61	0.368
170.5	0.53	0.21	0.046
171.0	1.33	0.53	0.283
171.5	0.82	0.33	0.107
172.0	0.43	0.17	0.029
172.5	1.10	0.44	0.193
173.0	0.34	0.14	0.019
173.5	1.75	0.70	0.492
174.0	1.14	0.46	0.209
174.5	1.16	0.46	0.216
175.0	0.74	0.30	0.088
175.5	1.44	0.57	0.330
176.0	0.17	0.07	0.004
176.5	0.53	0.21	0.045
177.0	1.24	0.50	0.248
177.5	1.66	0.66	0.440
178.0	0.42	0.17	0.028
178.5	0.15	0.06	0.003
179.0	0.80	0.32	0.103
179.5	0.33	0.13	0.018
180.0	0.38	0.15	0.023
180.5	0.29	0.12	0.013
181.0	1.36	0.55	0.298
181.5	1.00	0.40	0.160
182.0	0.73	0.29	0.086
182.5	0.88	0.35	0.125
183.0	0.83	0.33	0.110
183.5	0.16	0.06	0.004
184.0	0.53	0.21	0.045
184.5	0.61	0.25	0.060
185.0	1.25	0.50	0.250
185.5	0.22	0.09	0.008
186.0	0.39	0.15	0.024
186.5	0.67	0.27	0.072
187.0	0.40	0.16	0.026
187.5	0.75	0.30	0.091
188.0	0.20	0.08	0.007
188.5	0.33	0.13	0.017
189.0	0.94	0.38	0.142
189.5	0.97	0.39	0.150
190.0	0.07	0.03	0.001
190.5	0.34	0.14	0.019
191.0	0.27	0.11	0.012
191.5	0.52	0.21	0.043
192.0	0.98	0.39	0.154
192.5	0.05	0.02	0.000
193.0	0.18	0.07	0.005
193.5	1.54	0.62	0.381
194.0	0.18	0.07	0.005
194.5	1.24	0.50	0.246
195.0	0.97	0.39	0.150
195.5	0.64	0.25	0.065
196.0	0.19	0.08	0.006
196.5	0.35	0.14	0.020
197.0	0.70	0.28	0.078
197.5	0.72	0.29	0.082
198.0	0.94	0.37	0.140
198.5	1.21	0.48	0.235
199.0	0.66	0.26	0.069
199.5	0.95	0.38	0.145
200.0	0.69	0.27	0.075
200.5	0.96	0.39	0.149
201.0	0.34	0.13	0.018
201.5	0.53	0.21	0.045
202.0	1.05	0.42	0.176
202.5	0.36	0.14	0.021
203.0	0.65	0.26	0.069
203.5	0.74	0.30	0.088
204.0	0.44	0.17	0.030
204.5	1.10	0.44	0.193
205.0	0.90	0.36	0.130
205.5	0.69	0.27	0.075
206.0	0.38	0.15	0.023
206.5	0.44	0.18	0.031
207.0	0.79	0.32	0.099
207.5	1.12	0.45	0.202
208.0	0.87	0.35	0.121
208.5	0.91	0.36	0.132
209.0	1.03	0.41	0.171
209.5	1.36	0.54	0.296
210.0	0.31	0.12	0.015
210.5	0.18	0.07	0.005
211.0	0.23	0.09	0.008
211.5	0.51	0.20	0.041
212.0	0.17	0.07	0.005
212.5	0.35	0.14	0.020
213.0	0.83	0.33	0.110
213.5	0.60	0.24	0.057
214.0	0.60	0.24	0.057
214.5	1.25	0.50	0.249
215.0	0.58	0.23	0.054
215.5	0.68	0.27	0.073
216.0	0.60	0.24	0.057
216.5	1.10	0.44	0.194
217.0	1.21	0.48	0.234
217.5	0.23	0.09	0.008
218.0	0.31	0.12	0.015
218.5	0.49	0.20	0.039
219.0	0.71	0.28	0.080
219.5	0.90	0.36	0.130
220.0	1.09	0.43	0.189
220.5	0.40	0.16	0.026
221.0	0.90	0.36	0.130
221.5	0.69	0.28	0.076
222.0	0.28	0.11	0.012
222.5	1.44	0.58	0.331
223.0	0.67	0.27	0.071
223.5	1.65	0.66	0.435
224.0	0.81	0.32	0.104
224.5	0.37	0.15	0.021
225.0	0.56	0.22	0.049
225.5	1.78	0.71	0.508
226.0	0.16	0.06	0.004
226.5	0.78	0.31	0.097
227.0	0.40	0.16	0.026
227.5	1.20	0.48	0.229
228.0	0.15	0.06	0.003
228.5	0.31	0.13	0.016
229.0	1.03	0.41	0.170
229.5	0.51	0.20	0.041
230.0	0.53	0.21	0.045
230.5	0.26	0.10	0.011
231.0	0.99	0.40	0.157
231.5	0.88	0.35	0.125
232.0	1.71	0.68	0.468
232.5	0.10	0.04	0.002
233.0	0.44	0.17	0.030
233.5	0.95	0.38	0.145
234.0	0.40	0.16	0.026
234.5	0.48	0.19	0.037
235.0	0.47	0.19	0.035
235.5	0.43	0.17	0.029
236.0	1.29	0.51	0.265
236.5	0.15	0.06	0.004
237.0	1.01	0.40	0.162
237.5	0.14	0.05	0.003
238.0	0.33	0.13	0.017
238.5	0.96	0.38	0.146
239.0	1.51	0.61	0.367
239.5	0.82	0.33	0.107
240.0	0.08	0.03	0.001
240.5	0.50	0.20	0.040
241.0	1.00	0.40	0.160
241.5	0.70	0.28	0.079
242.0	1.23	0.49	0.242
242.5	0.61	0.25	0.060
243.0	0.82	0.33	0.108
243.5	0.83	0.33	0.109
244.0	0.30	0.12	0.014
244.5	0.86	0.34	0.119
245.0	0.59	0.24	0.055
245.5	0.77	0.31	0.094
246.0	0.34	0.14	0.018
246.5	0.75	0.30	0.090
247.0	0.45	0.18	0.032
247.5	0.54	0.22	0.047
248.0	0.33	0.13	0.017
248.5	0.59	0.24	0.056
249.0	0.32	0.13	0.017
249.5	0.72	0.29	0.084
250.0	1.01	0.41	0.164
250.5	0.89	0.35	0.126
251.0	0.42	0.17	0.028
251.5	0.47	0.19	0.036
252.0	0.46	0.19	0.034
252.5	0.77	0.31	0.096
253.0	0.64	0.25	0.065
253.5	0.37	0.15	0.022
254.0	0.15	0.06	0.004
254.5	1.15	0.46	0.213
255.0	0.33	0.13	0.017
255.5	0.56	0.23	0.051

## Mass
	A3028E
	5.802
	5.853
	5.757
	5.989
	5.948
	5.852
	5.752
	5.841
	5.816
	5.811
Ave	5.842
Stdev	0.072

## Offset
Battery	2.8	V
Zero	42.1	kcnt
X_Gain	50.0	V/V
Y_Gain	100.0	V/V

Inputs Short Circuit
Circuit	X (kcnt)	Y (kcnt)	X_off (mV)	Y_off (mV)
33	43.8	46.3	-1.4	-1.8
43	39.0	55.6	2.7	-5.8
51	44.6	56.3	-2.1	-6.1
39	41.2	54.9	0.8	-5.5
37	41.2	55.0	0.8	-5.5
59	45.0	54.0	-2.5	-5.1
57	43.3	55.0	-1.0	-5.5
45	45.6	50.4	-3.0	-3.5
49	39.4	48.8	2.3	-2.8
61	43.0	55.8	-0.7	-5.8
53	44.2	51.4	-1.8	-4.0
41	41.1	54.7	0.9	-5.4
35	44.7	53.6	-2.2	-4.9
55	41.1	47.0	0.9	-2.1
Average	42.66	52.77	-0.45	-4.55
Stdev	2.14	3.38	1.83	1.44

Inputs Short Circuit, Diodes Removed, R1 Added
Circuit	X (kcnt)	Y (kcnt)	X_off (mV)	Y_off (mV)
33	43.7	28.9	-1.3	5.7
43	44.5	38.3	-2.0	1.6
51	43.8	38.6	-1.4	1.5
39	43.9	34.5	-1.5	3.3
37	43.2	37.4	-0.9	2.0
59	44.8	36.7	-2.3	2.3
57	42.1	37.6	0.0	1.9
45	45.2	33.0	-2.6	3.9
49	40.2	31.1	1.6	4.7
61	43.8	33.2	-1.4	3.8
53	44.1	34.5	-1.7	3.3
41	41.2	36.7	0.8	2.3
35	44.3	36.3	-1.9	2.5
55	40.1	29.3	1.7	5.5
Average	43.21	34.72	-0.92	3.17
Stdev	1.65	3.23	1.41	1.38

## Dissection
0.0	0.0
0.8	0.7
1.3	1.8
1.8	2.7
2.1	3.4
2.2	3.5
2.5	4.5
2.6	4.9
2.7	5.1
3.0	6.0
3.2	6.9
3.6	8.3
3.7	8.8
3.9	9.6
4.1	11.4
4.3	12.4