## Modulation
				Duty Cycle (%) / Battery Current (mA)
Lamp Current is 22 mA

Duty Cycle	Battery Current (mA)
(%)	NDS355AN	ZVN3306F
0	0.74	0.51
20	11.50	6.69
40	18.00	12.87
60	24.54	19.07
80	31.80	26.32
100	34.12	32.61

center slope	0.3372	0.32545
center intcpt	4.6	-0.035

A3030D

Duty Cycle	Current	Power	Curent
(%)	(mA Battery)	(mW LED)	(mA Sensor)
0	0.70	0.00	0
20	11.23	6.72	1.21
40	21.57	12.94	2.33
60	33.30	19.28	3.47
80	44.20	24.83	4.47
100	55.90	29.78	5.36			Duty Cycle (%) / Battery Current (mA) / LED Power (mW)

center slope	0.5532
center intcpt	-0.085

A3030E Modulation Artifact

Duty Cycle	Artifact (mV) for Various Modifications
(%)	Leads SC	No Leads OC	Leads SC 1nF	Leads SC 100 nF	Leads SC 10uF	Leads 100pF Feedback	Leads OC	Leads 100pF GND
0	5	5	5	5	5	5	7	5
20	920	9	550	1100	1700	780	2700	10
40	1200	11	780	1200	2100	1200	3800	14
60	800	9	620	920	1400	1100	2800	13
80	230	5	230	370	460	340	1000	5
100	5	6	4	5	5	18	7	6

A3030E Common Mode Gain
1 Vpp Input
f (Hz)	Out (mVpp)	Gain
1	1.2	-58.4
2	1.8	-54.9	Frequency (Hz) / Amplitude (mVpp)
5	2.6	-51.7
10	3	-50.5
20	3.1	-50.2
50	2.9	-50.8
100	2.6	-51.7
200	1	-60.0
500	0.034	-89.4
1000	0.036	-88.9

## IQ
	Inactive	Active	Lamp On			Inactive	Xon	Lamp On	fck	tck	frequency	fcenter
A3030A	(uA)	(uA)	(mA)		A3030A	(uA)	(uA)	(mA)	divisor	(ns)	low	(MHz)
1.1	5.6	65	110		2.1	4.4	110	52.2	13	205	12	918
1.2	5.6	60	108		2.2	5	110	53.6	12	207	12	915
1.3	6.2	67	114		2.3	4.5	110	49.4	12	197	12	917
1.4	5.6	63	101		2.4	4.4	130	52.1	13	218	12	913
1.5	5.8	60	108		2.5	4.5	110	48.7	13	200	14	916
1.6	5.4	57	108		2.6	5.6	110	50.5	14	209	12	916
1.7	5.9	53	106
1.8	5.4	59	120

A3024HFC	Photocurrent	Tip Power	Total Power	Coupling
-B	(mA)	(mW)	(mW)	(%)
2.2	1.22	15.3	32	47.7
2.5	1.07	13.4	34	39.3
2.7	1.01	12.6	34	37.1
3.1	1.43	17.9	34	52.6
3.2	1.14	14.3	34	41.9
3.3	1.09	13.6	33	41.3		R22 Current		129.696969697
3.4	1.03	12.9	33	39.0
3.5	1.03	12.9	33	39.0
							Current Consumption		Pre-Calibration		Post-Calibration
							Inactive	Active	f_center	T_tck	f_center	T_tck
Head	Tip Power	Total Power	Coupling			A3030C	(uA)	(uA)	(MHz)	(ns)	(MHz)	(ns)
Fixture	(mW)	(mW)	(%)			C6.2	4.9	56.3	616	183	916	208		186
2.7	13	34	38			C6.3	4.7	63.3	916	179	916	190		193
6.1	13	33	39			C6.4	4.6	54.3	911	184	913	230		184
6.2	14	34	41			C6.5	4.8	62.3	914	181	914	196		192
6.3	14	35	40			C6.6	4.6	57.3	915	181	915	202		187
6.5	16	35	46			C6.7	4.6	45.3	915	189	915	198		175
6.6	15	35	43			Average	4.7	56.5
6.7	15	35	43
6.8	16	34	47
average	14.5	34.4	42.2

	Quiescent Current (uA)			Lamp On	TCK	Calibration
A3030D	Standby	Active	Transmit	(mA)	(ns)	fck_div	f_low
1	6	72	114	55	211	9	13
2	6	63	103	53	216	9	13
3	6	67	114	54	210	9	13
4	5	71	111	51	212	9	13
5	5	66	107	55	208	9	13
6	5	70	113	53	209	9	15
7	5	82	122	54	213	9	14
8	6	74	119	54	216	9	13
9	5	76	117	54	210	9	13
10	5	74	116	54	214	9	13
11	5	76	115	52	206	9	13
12	5	71	112	54	208	9	13
average	5	72	114	54	211	9	13

	Quiescent Current (uA)		TCK	Calibration
A3030E	Standby	Transmit	(ns)	fck_div	f_low
1	7.6	103	202	8	14
2	7.7	102	205	8	14
3	7.5	102	204	8	15
4	7.4	123	197	8	15
5	8.8	97	206	8	15
6	7.5	99	210	8	15
7	7.6	105	201	8	14
8	7.6	105	205	8	15
9	7.6	105	210	8	15
10	7.6	113	199	8	15
11	7.6	103	205	8	15
12	7.5	100	209	8	16
13	7.5	105	203	8	15
14	7.6	104	203	8	15
average	7.7	105	204	8	15

## Gain
	Amplitude
Frequency	counts (rms)
(Hz)	D8.1
0.25	8891.1
0.5	11605.8
1	13363.4
2	14027.6
5	14148.4
10	13919.1
20	13950.1
30	13641
50	13002.5
100	12661.8
120	13527.5
125	13530.9
130	13748
135	14047.9
140	13902.6
145	13971.4
150	13440.5
155	13050.2
160	12244.9
170	10362.7
180	8471.1
190	7104.2
200	5897.4
220	3879.3
240	2713
260	2193
280	1715.5
300	1328.7
350	794.4
400	482.1
1000	77.8

## TCK
				21.0238095238
		TCK Period (ns)
	divisor	A	B	C	D	E
	6		169		122	104
	7		189	131	138	119
	8	168	224	152	166	136
	9	254	241	205	182	148
	10	204	285	199	205	173
	11	244	304	228	213	202
	12	253		249	240	207
	13			273	278	224
	14					272
	15					254
fck_divisor / TCK Period (ns)

## Tuning_Meas
A3030E crystal radio with 50-mm antenna laying across A3015C loop antenna driven by 0 dBm.					A3030D/E 50-mm antenna laying parallel to and 10 cm away from A3015C

Graph	0.5/2.0/3.3	Graph	1.0/2.0/3.3	Graph	0.5/2.2/5.6	Graph	0.5/2.7/5.6		Graph	D/10dBm	Graph	1.0/2.7/5.6	Graph	0.5/2.7/5.6	Graph	1.0/1.0/10	Graph	1.0/1.0/10	Graph	0.5/1.0/10
C7 (pF)	0.5	C7 (pF)	0.1	C7 (pF)	0.5	C7 (pF)	0.5		C7 (pF)	0.5	C7 (pF)	1.0	C7 (pF)	0.5	C7 (pF)	1.0	C7 (pF)	1.0	C7 (pF)	0.5
C8 (pF)	2.0	C8 (pF)	2.0	C8 (pF)	2.0	C8 (pF)	2.7		C8 (pF)	0.5	C8 (pF)	2.7	C8 (pF)	2.7	C8 (pF)	1.0	C8 (pF)	1.0	C8 (pF)	1.0
L1 (nH)	3.3	L1 (nH)	3.3	L1 (nH)	5.6	L1 (nH)	5.6		L1 (nH)	0.0	L1 (nH)	5.6	L1 (nH)	5.6	L1 (nH)	10.0	L1 (nH)	10.0	L1 (nH)	10.0
f (MHz)	VR (mV)	f (MHz)	VR (mV)	f (MHz)	VR (mV)	f (MHz)	VR (mV)		Power (dBm)	10	Power (dBm)	10	Power (dBm)	10	Power (dBm)		Power (dBm)		Power (dBm)		Frequency (MHz) / VR (mV)
900	0	1100	0	800	0	800	4		f (MHz)	VR (mV)	f (MHz)	VR (mV)	f (MHz)	VR (mV)	f (MHz)	VR (mV)	f (MHz)	VR (mV)	f (MHz)	VR (mV)
950	1	1150	1	850	1	820	5		800	0	800	3	800	0	800	3	800	9	800	0
970	2	1200	3	880	3	850	7		810	0	810	4	810	1	810	5	810	14	810	1
1000	3	1220	5	900	5	870	12		830	1	820	6	820	2	820	8	820	20	820	2
1050 / Frequency (MHz) / VR (mV)	6	1230	6	920	11	880	18		850	4	830	10	830	3	830	12	830	27	830	3
1080	7	1240	7	930	16	890	27		860	6	840	15	840	5	840	18	840	34	840	5
1090	9	1250	8	940	21	900	37		870	10	850	21	850	6	850	26	850	39	850	8
1100	12	1260	8	950	30	905	43		880	14	860	26	860	10	855	29	860	43	860	10
1120	16	1270	6	960	42	910	49		890	22	870	30	870	11	860	31	870	43	870	10
1150	26	1280	4	970	51	915	53		900	29	880	36	880	12	870	33	880	44	875	10
1170	36	1290	2	975	55	920	56		905	30	885	37	885	14	875	36	890	45	880	11
1180	45	1300	1	980	56	925	57		910	31	890	36	890	16	880	38	895	42	890	12
1190	52	1350	0	985	57	930	58		915	33	895	33	895	17	885	41	900	39	895	13
1200	56			990	58	935	56		920	34	900	29	900	18	890	43	905	35	900	15
1210	56			995	57	940	55		925	36	905	25	905	19	895	45	910	33	905	18
1220	55			1000	57	945	51		930	36	910	21	910	20	900	46	915	29	910	21
1230	50			1005	56	960	41		935	34	920	17	915	21	905	47	920	26	915	25
1240	42			1010	50	970	33		940	32	930	14	920	21	910	47	930	24	920	27
1250	39			1020	40	980	26		945	27	940	10	925	20	915	45	940	21	925	31
1260	32			1030	32	990	21		950	24	950	9	930	19	920	43	950	16	930	35
1280	20			1040	26	1000	17		960	16	960	7	935	17	925	42	960	12	935	37
1300	14			1050	19	1010	13		975	6	970	7	940	14	930	40	970	7	940	39
1350	6			1080	8	1020	9		985	1	980	5	945	13	940	37	980	4	945	39
1400	5			1100	5	1030	7		1000	0	990	3	955	10	950	30	990	3	950	37
				1120	4	1050	4				1000	2	975	5	960	21	1000	2	955	34
				1140	5	1060	4					990	3	970	12			960	30
				1150	5	1070	5					1000	1	980	5			970	21
				1160	5	1080	5					990	3			980	11
				1170	5	1100	5					1000	1			990	7
				1180	4	1130	3					1000	5
				1200	3	1150	3
				1230	3	1200	2
				1250	2	1250	1
				1300	1	1300	0
				1350	0	1400	0
				1400	0

## Tuning_Calc
				f_min	800	MHz
Tank Tuning: R1, L1, C1, R3, C2 || L2 || R1				f_scale	1.002	MHz/MHz
				f_max	1439.46	MHz

Component	Unit	A	B	C	D	E		Component	Unit	A	B	C	D	E
R_diodes	Ohm	4000	4000	4000	4000	4000		R1	Ohm	4.00E+003	4.00E+003	4.00E+003	4.00E+003	4.00E+003
R_antenna	Ohm	50	50	50	50	50		R2	Ohm	5.00E+001	5.00E+001	5.00E+001	5.00E+001	5.00E+001
R_series	Ohm	0	0	0	0	1000		R3	Ohm	0.00E+000	0.00E+000	0.00E+000	0.00E+000	1.00E+003
C7	pF	0.5	0.5	0.5	1.0	100.0		C1	F	5.00E-013	5.00E-013	5.00E-013	1.00E-012	1.00E-010
C8	pF	3.2	8.7	11.0	1.0	9.1		C2	F	3.20E-012	8.70E-012	1.10E-011	1.00E-012	9.10E-012
L_antenna	nH	0	0	0	0	0		L1	H	0.00E+000	0.00E+000	0.00E+000	0.00E+000	0.00E+000
L1	nH	8.3	3.3	2.7	15	3.3		L2	H	8.30E-009	3.30E-009	2.70E-009	1.50E-008	3.30E-009
	Frequency (MHz) / Gain (V/V)
		Gain Magnitude								Gain Phase
f (MHz)	w (rad/s)	A	B	C	D	E				A	B	C	D	E
800.0	5026548246	0.458	0.177	0.157	1.286	0.065				-13.08	-9.44	-9.18	-36.40	85.38
801.6	5036601342	0.467	0.180	0.160	1.302	0.066				-13.20	-9.50	-9.23	-36.75	85.31
803.2	5046674545	0.475	0.183	0.163	1.318	0.067				-13.33	-9.55	-9.29	-37.11	85.24
804.8	5056767894	0.484	0.186	0.166	1.335	0.068				-13.45	-9.61	-9.34	-37.47	85.17
806.4	5066881430	0.493	0.190	0.169	1.352	0.069				-13.59	-9.67	-9.40	-37.84	85.09
808.0	5077015193	0.502	0.193	0.172	1.369	0.070				-13.72	-9.73	-9.46	-38.22	85.01
809.6	5087169223	0.511	0.197	0.176	1.387	0.071				-13.86	-9.79	-9.52	-38.61	84.93
811.3	5097343561	0.521	0.201	0.179	1.405	0.073				-14.01	-9.85	-9.58	-39.00	84.85
812.9	5107538249	0.531	0.204	0.183	1.423	0.074				-14.16	-9.92	-9.64	-39.41	84.76
814.5	5117753325	0.542	0.208	0.187	1.441	0.075				-14.31	-9.98	-9.71	-39.82	84.67
816.1	5127988832	0.553	0.212	0.191	1.460	0.076				-14.47	-10.05	-9.78	-40.24	84.58
817.8	5138244809	0.564	0.217	0.195	1.480	0.078				-14.63	-10.12	-9.84	-40.67	84.48
819.4	5148521299	0.576	0.221	0.200	1.499	0.079				-14.80	-10.19	-9.92	-41.11	84.39
821.1	5158818342	0.588	0.226	0.204	1.519	0.080				-14.98	-10.27	-9.99	-41.56	84.28
822.7	5169135978	0.601	0.230	0.209	1.540	0.082				-15.16	-10.34	-10.07	-42.02	84.18
824.3	5179474250	0.614	0.235	0.214	1.560	0.083				-15.35	-10.42	-10.15	-42.49	84.07
826.0	5189833199	0.628	0.240	0.219	1.582	0.085				-15.55	-10.51	-10.23	-42.97	83.96
827.6	5200212865	0.642	0.246	0.225	1.603	0.086				-15.75	-10.59	-10.32	-43.46	83.84
829.3	5210613291	0.657	0.251	0.230	1.625	0.088				-15.96	-10.68	-10.40	-43.96	83.72
831.0	5221034517	0.673	0.257	0.236	1.647	0.090				-16.18	-10.77	-10.50	-44.47	83.59
832.6	5231476587	0.689	0.263	0.243	1.670	0.092				-16.41	-10.86	-10.59	-45.00	83.46
834.3	5241939540	0.706	0.269	0.249	1.693	0.094				-16.65	-10.96	-10.69	-45.54	83.32
835.9	5252423419	0.724	0.276	0.256	1.717	0.096				-16.90	-11.06	-10.80	-46.08	83.18
837.6	5262928266	0.742	0.283	0.263	1.741	0.098				-17.17	-11.17	-10.91	-46.65	83.03
839.3	5273454122	0.762	0.290	0.271	1.765	0.100				-17.44	-11.27	-11.03	-47.22	82.87
841.0	5284001030	0.782	0.298	0.279	1.790	0.102				-17.73	-11.39	-11.15	-47.81	82.71
842.7	5294569032	0.804	0.306	0.287	1.815	0.104				-18.03	-11.51	-11.27	-48.41	82.54
844.3	5305158171	0.826	0.314	0.296	1.841	0.107				-18.34	-11.63	-11.41	-49.03	82.36
846.0	5315768487	0.850	0.323	0.306	1.867	0.109				-18.67	-11.76	-11.55	-49.66	82.17
847.7	5326400024	0.875	0.332	0.316	1.893	0.112				-19.02	-11.90	-11.70	-50.31	81.98
849.4	5337052824	0.901	0.341	0.327	1.920	0.115				-19.39	-12.04	-11.85	-50.97	81.77
851.1	5347726930	0.929	0.352	0.339	1.947	0.118				-19.78	-12.19	-12.02	-51.64	81.55
852.8	5358422383	0.958	0.362	0.351	1.975	0.121				-20.19	-12.35	-12.20	-52.34	81.33
854.5	5369139228	0.989	0.374	0.364	2.003	0.124				-20.62	-12.51	-12.39	-53.05	81.09
856.2	5379877507	1.022	0.386	0.378	2.032	0.128				-21.08	-12.69	-12.59	-53.78	80.83
857.9	5390637262	1.057	0.399	0.393	2.061	0.131				-21.57	-12.87	-12.80	-54.52	80.57
859.7	5401418536	1.094	0.413	0.410	2.090	0.135				-22.09	-13.07	-13.03	-55.28	80.28
861.4	5412221373	1.134	0.427	0.428	2.119	0.139				-22.65	-13.28	-13.28	-56.06	79.98
863.1	5423045816	1.177	0.443	0.447	2.149	0.144				-23.24	-13.50	-13.56	-56.86	79.66
864.8	5433891908	1.222	0.460	0.468	2.179	0.148				-23.88	-13.74	-13.85	-57.68	79.32
866.6	5444759691	1.271	0.478	0.491	2.210	0.153				-24.56	-13.99	-14.17	-58.52	78.96
868.3	5455649211	1.323	0.497	0.516	2.241	0.158				-25.30	-14.26	-14.52	-59.38	78.57
870.0	5466560509	1.380	0.518	0.544	2.272	0.164				-26.09	-14.56	-14.90	-60.25	78.16
871.8	5477493630	1.440	0.541	0.575	2.303	0.170				-26.95	-14.87	-15.33	-61.15	77.72
873.5	5488448617	1.506	0.565	0.610	2.334	0.176				-27.89	-15.21	-15.80	-62.07	77.24
875.3	5499425515	1.578	0.592	0.648	2.366	0.183				-28.91	-15.59	-16.33	-63.01	76.72
877.0	5510424366	1.655	0.621	0.692	2.398	0.191				-30.02	-15.99	-16.93	-63.97	76.16
878.8	5521445214	1.740	0.654	0.742	2.429	0.199				-31.24	-16.44	-17.60	-64.95	75.56
880.5	5532488105	1.832	0.689	0.799	2.461	0.208				-32.59	-16.93	-18.38	-65.96	74.90
882.3	5543553081	1.933	0.729	0.865	2.493	0.217				-34.08	-17.47	-19.28	-66.98	74.18
884.0	5554640187	2.043	0.773	0.942	2.524	0.228				-35.73	-18.07	-20.33	-68.03	73.39
885.8	5565749468	2.165	0.822	1.034	2.556	0.239				-37.57	-18.75	-21.58	-69.10	72.52
887.6	5576880967	2.298	0.878	1.144	2.587	0.252				-39.63	-19.51	-23.09	-70.19	71.56
889.4	5588034729	2.445	0.941	1.278	2.618	0.266				-41.95	-20.38	-24.95	-71.30	70.49
891.1	5599210798	2.605	1.013	1.446	2.648	0.281				-44.56	-21.38	-27.29	-72.44	69.30
892.9	5610409220	2.781	1.097	1.659	2.678	0.298				-47.52	-22.53	-30.30	-73.59	67.96
894.7	5621630038	2.972	1.195	1.936	2.708	0.318				-50.89	-23.88	-34.32	-74.77	66.45
896.5	5632873298	3.177	1.311	2.304	2.737	0.339				-54.71	-25.49	-39.87	-75.97	64.73
898.3	5644139045	3.392	1.449	2.795	2.765	0.364				-59.06	-27.43	-47.86	-77.18	62.76
900.1	5655427323	3.613	1.617	3.422	2.792	0.391				-63.98	-29.81	-59.73	-78.42	60.49
901.9	5666738177	3.830	1.824	4.070	2.819	0.423				-69.52	-32.80	-77.07	-79.68	57.86
903.7	5678071654	4.028	2.082	4.357	2.845	0.458				-75.67	-36.61	80.72	-80.95	54.77
905.5	5689427797	4.193	2.406	4.010	2.869	0.498				-82.38	-41.63	58.94	-82.24	51.13
907.3	5700806653	4.305	2.814	3.359	2.893	0.543				-89.52	-48.38	42.38	-83.55	46.81
909.1	5712208266	4.351	3.311	2.754	2.915	0.592				83.10	-57.66	31.13	-84.87	41.68
910.9	5723632683	4.325	3.847	2.284	2.936	0.645				75.71	-70.32	23.54	-86.21	35.58
912.8	5735079948	4.231	4.260	1.932	2.955	0.697				68.56	-86.64	18.23	-87.56	28.39
914.6	5746550108	4.084	4.316	1.666	2.974	0.744				61.83	75.06	14.37	-88.93	20.08
916.4	5758043208	3.899	3.977	1.461	2.990	0.778				55.65	58.09	11.46	89.70	10.81
918.3	5769559294	3.694	3.459	1.299	3.005	0.792				50.09	44.61	9.20	88.32	0.94
920.1	5781098413	3.482	2.954	1.169	3.019	0.782				45.14	34.67	7.40	86.93	-8.98
921.9	5792660610	3.274	2.530	1.062	3.031	0.751				40.77	27.44	5.93	85.53	-18.39
923.8	5804245931	3.075	2.191	0.972	3.041	0.706				36.92	22.11	4.70	84.13	-26.87
925.6	5815854423	2.889	1.922	0.897	3.049	0.654				33.54	18.06	3.67	82.73	-34.25
927.5	5827486132	2.717	1.707	0.832	3.056	0.601				30.56	14.92	2.79	81.32	-40.53
929.3	5839141104	2.559	1.533	0.776	3.060	0.551				27.94	12.43	2.03	79.92	-45.82
931.2	5850819386	2.415	1.389	0.728	3.063	0.505				25.61	10.40	1.36	78.51	-50.26
933.0	5862521025	2.284	1.269	0.685	3.064	0.464				23.53	8.73	0.77	77.11	-54.01
934.9	5874246067	2.164	1.168	0.647	3.064	0.428				21.68	7.33	0.25	75.72	-57.18
936.8	5885994559	2.055	1.082	0.613	3.062	0.396				20.02	6.13	-0.22	74.33	-59.89
938.7	5897766548	1.955	1.007	0.582	3.058	0.368				18.53	5.10	-0.64	72.95	-62.21
940.5	5909562081	1.864	0.942	0.555	3.052	0.343				17.18	4.21	-1.02	71.58	-64.23
942.4	5921381206	1.780	0.885	0.530	3.045	0.321				15.95	3.42	-1.36	70.22	-65.99
944.3	5933223968	1.703	0.835	0.507	3.036	0.302				14.83	2.73	-1.68	68.87	-67.53
946.2	5945090416	1.633	0.790	0.486	3.025	0.284				13.81	2.11	-1.97	67.54	-68.90
948.1	5956980597	1.567	0.750	0.467	3.013	0.268				12.87	1.55	-2.24	66.22	-70.11
950.0	5968894558	1.507	0.713	0.450	3.000	0.254				12.00	1.05	-2.49	64.92	-71.20
951.9	5980832347	1.451	0.681	0.433	2.986	0.241				11.20	0.60	-2.72	63.63	-72.18
953.8	5992794012	1.399	0.651	0.418	2.970	0.230				10.46	0.18	-2.94	62.36	-73.06
955.7	6004779600	1.351	0.623	0.404	2.953	0.219				9.78	-0.20	-3.14	61.11	-73.86
957.6	6016789159	1.305	0.598	0.391	2.935	0.209				9.14	-0.55	-3.33	59.88	-74.59
959.5	6028822737	1.263	0.575	0.379	2.916	0.200				8.54	-0.87	-3.51	58.67	-75.26
961.4	6040880383	1.224	0.554	0.368	2.896	0.192				7.98	-1.17	-3.67	57.48	-75.88
963.4	6052962144	1.187	0.534	0.357	2.876	0.184				7.46	-1.45	-3.83	56.31	-76.44
965.3	6065068068	1.152	0.516	0.347	2.854	0.177				6.96	-1.71	-3.98	55.16	-76.96
967.2	6077198204	1.119	0.499	0.337	2.832	0.171				6.50	-1.95	-4.12	54.03	-77.45
969.2	6089352600	1.088	0.483	0.328	2.809	0.165				6.06	-2.18	-4.26	52.92	-77.90
971.1	6101531306	1.059	0.468	0.320	2.786	0.159				5.65	-2.39	-4.38	51.84	-78.32
973.0	6113734368	1.031	0.454	0.312	2.763	0.154				5.26	-2.59	-4.51	50.78	-78.71
975.0	6125961837	1.005	0.441	0.304	2.738	0.149				4.89	-2.78	-4.62	49.73	-79.07
976.9	6138213761	0.980	0.429	0.297	2.714	0.144				4.54	-2.96	-4.73	48.71	-79.42
978.9	6150490188	0.957	0.418	0.290	2.689	0.140				4.21	-3.13	-4.84	47.72	-79.74
980.8	6162791168	0.934	0.407	0.284	2.665	0.136				3.89	-3.29	-4.94	46.74	-80.04
982.8	6175116751	0.913	0.396	0.278	2.640	0.132				3.58	-3.44	-5.04	45.78	-80.33
984.8	6187466984	0.893	0.387	0.272	2.614	0.128				3.30	-3.59	-5.14	44.85	-80.60
986.7	6199841918	0.873	0.377	0.266	2.589	0.125				3.02	-3.73	-5.23	43.94	-80.85
988.7	6212241602	0.855	0.368	0.261	2.564	0.121				2.76	-3.86	-5.32	43.04	-81.10
990.7	6224666085	0.837	0.360	0.256	2.539	0.118				2.50	-3.99	-5.40	42.17	-81.33
992.7	6237115418	0.820	0.352	0.251	2.514	0.115				2.26	-4.11	-5.48	41.32	-81.54
994.7	6249589648	0.804	0.344	0.246	2.489	0.112				2.03	-4.23	-5.56	40.49	-81.75
996.6	6262088828	0.788	0.337	0.241	2.464	0.110				1.80	-4.34	-5.64	39.67	-81.95
998.6	6274613005	0.774	0.330	0.237	2.439	0.107				1.59	-4.45	-5.71	38.88	-82.14
1000.6	6287162231	0.759	0.324	0.233	2.414	0.105				1.38	-4.56	-5.79	38.10	-82.32
1002.6	6299736556	0.746	0.317	0.229	2.390	0.102				1.18	-4.66	-5.86	37.34	-82.49
1004.6	6312336029	0.732	0.311	0.225	2.366	0.100				0.99	-4.75	-5.92	36.60	-82.65
1006.6	6324960701	0.720	0.305	0.221	2.342	0.098				0.80	-4.85	-5.99	35.88	-82.81
1008.7	6337610622	0.708	0.300	0.218	2.318	0.096				0.62	-4.94	-6.06	35.17	-82.96
1010.7	6350285844	0.696	0.294	0.214	2.294	0.094				0.45	-5.03	-6.12	34.48	-83.10
1012.7	6362986415	0.684	0.289	0.211	2.271	0.092				0.28	-5.11	-6.18	33.81	-83.24
1014.7	6375712388	0.674	0.284	0.208	2.248	0.090				0.12	-5.20	-6.24	33.15	-83.38
1016.8	6388463813	0.663	0.280	0.204	2.225	0.088				-0.04	-5.28	-6.30	32.50	-83.50
1018.8	6401240740	0.653	0.275	0.201	2.203	0.087				-0.19	-5.35	-6.35	31.87	-83.63
1020.8	6414043222	0.643	0.270	0.198	2.181	0.085				-0.33	-5.43	-6.41	31.26	-83.75
1022.9	6426871308	0.633	0.266	0.196	2.159	0.084				-0.48	-5.50	-6.47	30.66	-83.86
1024.9	6439725051	0.624	0.262	0.193	2.137	0.082				-0.62	-5.58	-6.52	30.07	-83.97
1027.0	6452604501	0.615	0.258	0.190	2.116	0.081				-0.75	-5.65	-6.57	29.50	-84.08
1029.0	6465509710	0.607	0.254	0.188	2.095	0.079				-0.88	-5.71	-6.62	28.94	-84.18
1031.1	6478440730	0.598	0.250	0.185	2.074	0.078				-1.01	-5.78	-6.67	28.39	-84.28
1033.1	6491397611	0.590	0.247	0.183	2.054	0.076				-1.14	-5.85	-6.72	27.85	-84.37
1035.2	6504380406	0.582	0.243	0.180	2.034	0.075				-1.26	-5.91	-6.77	27.33	-84.47
1037.3	6517389167	0.575	0.240	0.178	2.015	0.074				-1.37	-5.97	-6.82	26.82	-84.56
1039.3	6530423945	0.567	0.237	0.176	1.995	0.073				-1.49	-6.03	-6.87	26.32	-84.64
1041.4	6543484793	0.560	0.234	0.174	1.976	0.072				-1.60	-6.09	-6.91	25.83	-84.73
1043.5	6556571763	0.553	0.230	0.172	1.957	0.071				-1.71	-6.15	-6.96	25.35	-84.81
1045.6	6569684906	0.546	0.227	0.170	1.939	0.069				-1.82	-6.21	-7.00	24.88	-84.89
1047.7	6582824276	0.540	0.225	0.168	1.921	0.068				-1.92	-6.26	-7.05	24.42	-84.96
1049.8	6595989925	0.533	0.222	0.166	1.903	0.067				-2.02	-6.32	-7.09	23.97	-85.04
1051.9	6609181905	0.527	0.219	0.164	1.885	0.066				-2.12	-6.37	-7.13	23.53	-85.11
1054.0	6622400268	0.521	0.216	0.162	1.868	0.065				-2.22	-6.43	-7.17	23.10	-85.18
1056.1	6635645069	0.515	0.214	0.160	1.851	0.064				-2.32	-6.48	-7.21	22.67	-85.25
1058.2	6648916359	0.509	0.211	0.159	1.835	0.064				-2.41	-6.53	-7.25	22.26	-85.31
1060.3	6662214192	0.504	0.209	0.157	1.818	0.063				-2.50	-6.58	-7.30	21.85	-85.38
1062.4	6675538620	0.498	0.206	0.155	1.802	0.062				-2.59	-6.63	-7.34	21.46	-85.44
1064.6	6688889697	0.493	0.204	0.154	1.786	0.061				-2.68	-6.68	-7.37	21.07	-85.50
1066.7	6702267477	0.488	0.202	0.152	1.771	0.060				-2.77	-6.73	-7.41	20.69	-85.56
1068.8	6715672012	0.483	0.200	0.151	1.755	0.059				-2.85	-6.77	-7.45	20.31	-85.62
1071.0	6729103356	0.478	0.197	0.149	1.740	0.059				-2.93	-6.82	-7.49	19.95	-85.68
1073.1	6742561563	0.473	0.195	0.148	1.725	0.058				-3.01	-6.86	-7.53	19.59	-85.73
1075.3	6756046686	0.468	0.193	0.146	1.711	0.057				-3.09	-6.91	-7.56	19.24	-85.78
1077.4	6769558779	0.463	0.191	0.145	1.696	0.056				-3.17	-6.95	-7.60	18.89	-85.84
1079.6	6783097897	0.459	0.189	0.143	1.682	0.056				-3.25	-7.00	-7.64	18.55	-85.89
1081.7	6796664092	0.455	0.188	0.142	1.668	0.055				-3.32	-7.04	-7.67	18.22	-85.94
1083.9	6810257421	0.450	0.186	0.141	1.655	0.054				-3.40	-7.08	-7.71	17.89	-85.98
1086.1	6823877935	0.446	0.184	0.139	1.641	0.054				-3.47	-7.13	-7.74	17.57	-86.03
1088.2	6837525691	0.442	0.182	0.138	1.628	0.053				-3.54	-7.17	-7.78	17.26	-86.08
1090.4	6851200743	0.438	0.180	0.137	1.615	0.052				-3.61	-7.21	-7.81	16.95	-86.12
1092.6	6864903144	0.434	0.179	0.136	1.603	0.052				-3.68	-7.25	-7.85	16.64	-86.17
1094.8	6878632950	0.430	0.177	0.135	1.590	0.051				-3.75	-7.29	-7.88	16.35	-86.21
1097.0	6892390216	0.426	0.175	0.133	1.578	0.051				-3.82	-7.33	-7.91	16.05	-86.25
1099.2	6906174997	0.423	0.174	0.132	1.566	0.050				-3.89	-7.37	-7.95	15.77	-86.29
1101.4	6919987347	0.419	0.172	0.131	1.554	0.050				-3.95	-7.41	-7.98	15.48	-86.33
1103.6	6933827321	0.416	0.171	0.130	1.542	0.049				-4.02	-7.45	-8.01	15.20	-86.37
1105.8	6947694976	0.412	0.169	0.129	1.530	0.048				-4.08	-7.48	-8.05	14.93	-86.41
1108.0	6961590366	0.409	0.168	0.128	1.519	0.048				-4.14	-7.52	-8.08	14.66	-86.45
1110.2	6975513547	0.405	0.166	0.127	1.508	0.047				-4.20	-7.56	-8.11	14.40	-86.49
1112.4	6989464574	0.402	0.165	0.126	1.497	0.047				-4.26	-7.60	-8.14	14.14	-86.52
1114.6	7003443503	0.399	0.164	0.125	1.486	0.046				-4.32	-7.63	-8.17	13.88	-86.56
1116.9	7017450390	0.396	0.162	0.124	1.475	0.046				-4.38	-7.67	-8.21	13.63	-86.59
1119.1	7031485291	0.393	0.161	0.123	1.465	0.046				-4.44	-7.71	-8.24	13.39	-86.63
1121.3	7045548261	0.390	0.160	0.122	1.455	0.045				-4.50	-7.74	-8.27	13.14	-86.66
1123.6	7059639358	0.387	0.158	0.121	1.444	0.045				-4.56	-7.78	-8.30	12.90	-86.69
1125.8	7073758637	0.384	0.157	0.121	1.434	0.044				-4.61	-7.81	-8.33	12.67	-86.73
1128.1	7087906154	0.381	0.156	0.120	1.425	0.044				-4.67	-7.85	-8.36	12.44	-86.76
1130.3	7102081966	0.378	0.155	0.119	1.415	0.043				-4.72	-7.88	-8.39	12.21	-86.79
1132.6	7116286130	0.375	0.154	0.118	1.405	0.043				-4.78	-7.92	-8.42	11.98	-86.82
1134.9	7130518702	0.373	0.153	0.117	1.396	0.042				-4.83	-7.95	-8.45	11.76	-86.85
1137.1	7144779740	0.370	0.151	0.116	1.387	0.042				-4.88	-7.98	-8.48	11.54	-86.88
1139.4	7159069299	0.368	0.150	0.116	1.378	0.042				-4.94	-8.02	-8.51	11.33	-86.91
1141.7	7173387438	0.365	0.149	0.115	1.369	0.041				-4.99	-8.05	-8.54	11.12	-86.94
1144.0	7187734213	0.362	0.148	0.114	1.360	0.041				-5.04	-8.08	-8.57	10.91	-86.96
1146.3	7202109681	0.360	0.147	0.113	1.351	0.041				-5.09	-8.12	-8.60	10.70	-86.99
1148.5	7216513901	0.358	0.146	0.112	1.343	0.040				-5.14	-8.15	-8.63	10.50	-87.02
1150.8	7230946928	0.355	0.145	0.112	1.334	0.040				-5.19	-8.18	-8.66	10.30	-87.04
1153.1	7245408822	0.353	0.144	0.111	1.326	0.039				-5.24	-8.22	-8.69	10.10	-87.07
1155.4	7259899640	0.351	0.143	0.110	1.318	0.039				-5.29	-8.25	-8.72	9.91	-87.10
1157.8	7274419439	0.348	0.142	0.110	1.310	0.039				-5.34	-8.28	-8.74	9.72	-87.12
1160.1	7288968278	0.346	0.141	0.109	1.302	0.038				-5.38	-8.31	-8.77	9.53	-87.14
1162.4	7303546215	0.344	0.140	0.108	1.294	0.038				-5.43	-8.34	-8.80	9.34	-87.17
1164.7	7318153307	0.342	0.139	0.108	1.286	0.038				-5.48	-8.37	-8.83	9.16	-87.19
1167.0	7332789614	0.340	0.139	0.107	1.278	0.037				-5.53	-8.41	-8.86	8.98	-87.22
1169.4	7347455193	0.337	0.138	0.106	1.271	0.037				-5.57	-8.44	-8.89	8.80	-87.24
1171.7	7362150103	0.335	0.137	0.106	1.263	0.037				-5.62	-8.47	-8.91	8.62	-87.26
1174.1	7376874403	0.333	0.136	0.105	1.256	0.037				-5.66	-8.50	-8.94	8.45	-87.28
1176.4	7391628152	0.331	0.135	0.104	1.249	0.036				-5.71	-8.53	-8.97	8.27	-87.31
1178.8	7406411409	0.329	0.134	0.104	1.242	0.036				-5.75	-8.56	-9.00	8.10	-87.33
1181.1	7421224231	0.328	0.133	0.103	1.235	0.036				-5.80	-8.59	-9.03	7.93	-87.35
1183.5	7436066680	0.326	0.133	0.103	1.228	0.035				-5.84	-8.62	-9.05	7.77	-87.37
1185.9	7450938813	0.324	0.132	0.102	1.221	0.035				-5.88	-8.65	-9.08	7.61	-87.39
1188.2	7465840691	0.322	0.131	0.102	1.215	0.035				-5.93	-8.68	-9.11	7.44	-87.41
1190.6	7480772372	0.320	0.130	0.101	1.208	0.035				-5.97	-8.71	-9.14	7.28	-87.43
1193.0	7495733917	0.318	0.130	0.100	1.201	0.034				-6.01	-8.74	-9.16	7.13	-87.45
1195.4	7510725385	0.317	0.129	0.100	1.195	0.034				-6.05	-8.77	-9.19	6.97	-87.47
1197.8	7525746836	0.315	0.128	0.099	1.189	0.034				-6.10	-8.80	-9.22	6.82	-87.49
1200.2	7540798329	0.313	0.127	0.099	1.182	0.033				-6.14	-8.83	-9.24	6.66	-87.51
1202.6	7555879926	0.311	0.127	0.098	1.176	0.033				-6.18	-8.86	-9.27	6.51	-87.52
1205.0	7570991686	0.310	0.126	0.098	1.170	0.033				-6.22	-8.89	-9.30	6.36	-87.54
1207.4	7586133669	0.308	0.125	0.097	1.164	0.033				-6.26	-8.92	-9.33	6.22	-87.56
1209.8	7601305936	0.307	0.125	0.097	1.158	0.032				-6.30	-8.95	-9.35	6.07	-87.58
1212.2	7616508548	0.305	0.124	0.096	1.152	0.032				-6.34	-8.98	-9.38	5.93	-87.60
1214.6	7631741565	0.303	0.123	0.096	1.146	0.032				-6.38	-9.01	-9.41	5.79	-87.61
1217.1	7647005049	0.302	0.123	0.095	1.141	0.032				-6.42	-9.03	-9.43	5.65	-87.63
1219.5	7662299059	0.300	0.122	0.095	1.135	0.032				-6.46	-9.06	-9.46	5.51	-87.65
1221.9	7677623657	0.299	0.121	0.094	1.129	0.031				-6.50	-9.09	-9.49	5.37	-87.66
1224.4	7692978904	0.297	0.121	0.094	1.124	0.031				-6.54	-9.12	-9.51	5.23	-87.68
1226.8	7708364862	0.296	0.120	0.094	1.118	0.031				-6.58	-9.15	-9.54	5.10	-87.70
1229.3	7723781592	0.294	0.120	0.093	1.113	0.031				-6.61	-9.18	-9.57	4.96	-87.71
1231.7	7739229155	0.293	0.119	0.093	1.108	0.030				-6.65	-9.21	-9.59	4.83	-87.73
1234.2	7754707613	0.292	0.118	0.092	1.103	0.030				-6.69	-9.23	-9.62	4.70	-87.74
1236.7	7770217028	0.290	0.118	0.092	1.097	0.030				-6.73	-9.26	-9.65	4.57	-87.76
1239.1	7785757462	0.289	0.117	0.091	1.092	0.030				-6.77	-9.29	-9.67	4.45	-87.77
1241.6	7801328977	0.288	0.117	0.091	1.087	0.030				-6.80	-9.32	-9.70	4.32	-87.79
1244.1	7816931635	0.286	0.116	0.091	1.082	0.029				-6.84	-9.35	-9.72	4.19	-87.80
1246.6	7832565498	0.285	0.116	0.090	1.077	0.029				-6.88	-9.37	-9.75	4.07	-87.82
1249.1	7848230629	0.284	0.115	0.090	1.073	0.029				-6.91	-9.40	-9.78	3.95	-87.83
1251.6	7863927091	0.282	0.115	0.089	1.068	0.029				-6.95	-9.43	-9.80	3.82	-87.85
1254.1	7879654945	0.281	0.114	0.089	1.063	0.029				-6.99	-9.46	-9.83	3.70	-87.86
1256.6	7895414255	0.280	0.113	0.089	1.058	0.028				-7.02	-9.49	-9.86	3.58	-87.87
1259.1	7911205083	0.279	0.113	0.088	1.054	0.028				-7.06	-9.51	-9.88	3.47	-87.89
1261.6	7927027493	0.277	0.112	0.088	1.049	0.028				-7.09	-9.54	-9.91	3.35	-87.90
1264.1	7942881548	0.276	0.112	0.087	1.045	0.028				-7.13	-9.57	-9.93	3.23	-87.91
1266.7	7958767312	0.275	0.111	0.087	1.040	0.028				-7.17	-9.60	-9.96	3.12	-87.93
1269.2	7974684846	0.274	0.111	0.087	1.036	0.028				-7.20	-9.62	-9.99	3.00	-87.94
1271.7	7990634216	0.273	0.111	0.086	1.031	0.027				-7.24	-9.65	-10.01	2.89	-87.95
1274.3	8006615484	0.271	0.110	0.086	1.027	0.027				-7.27	-9.68	-10.04	2.78	-87.97
1276.8	8022628715	0.270	0.110	0.086	1.023	0.027				-7.31	-9.71	-10.06	2.67	-87.98
1279.4	8038673973	0.269	0.109	0.085	1.019	0.027				-7.34	-9.73	-10.09	2.56	-87.99
1282.0	8054751321	0.268	0.109	0.085	1.014	0.027				-7.38	-9.76	-10.12	2.45	-88.00
1284.5	8070860823	0.267	0.108	0.085	1.010	0.027				-7.41	-9.79	-10.14	2.34	-88.01
1287.1	8087002545	0.266	0.108	0.084	1.006	0.026				-7.45	-9.82	-10.17	2.23	-88.03
1289.7	8103176550	0.265	0.107	0.084	1.002	0.026				-7.48	-9.84	-10.19	2.13	-88.04
1292.2	8119382903	0.264	0.107	0.084	0.998	0.026				-7.51	-9.87	-10.22	2.02	-88.05
1294.8	8135621669	0.263	0.106	0.083	0.994	0.026				-7.55	-9.90	-10.25	1.92	-88.06
1297.4	8151892912	0.262	0.106	0.083	0.990	0.026				-7.58	-9.93	-10.27	1.81	-88.07
1300.0	8168196698	0.261	0.106	0.083	0.986	0.026				-7.62	-9.95	-10.30	1.71	-88.08
1302.6	8184533092	0.260	0.105	0.082	0.983	0.025				-7.65	-9.98	-10.32	1.61	-88.09
1305.2	8200902158	0.259	0.105	0.082	0.979	0.025				-7.68	-10.01	-10.35	1.51	-88.11
1307.8	8217303962	0.258	0.104	0.082	0.975	0.025				-7.72	-10.03	-10.38	1.41	-88.12
1310.4	8233738570	0.257	0.104	0.081	0.971	0.025				-7.75	-10.06	-10.40	1.31	-88.13
1313.1	8250206047	0.256	0.104	0.081	0.968	0.025				-7.78	-10.09	-10.43	1.21	-88.14
1315.7	8266706459	0.255	0.103	0.081	0.964	0.025				-7.82	-10.12	-10.45	1.11	-88.15
1318.3	8283239872	0.254	0.103	0.080	0.961	0.025				-7.85	-10.14	-10.48	1.01	-88.16
1321.0	8299806352	0.253	0.102	0.080	0.957	0.024				-7.88	-10.17	-10.51	0.92	-88.17
1323.6	8316405965	0.252	0.102	0.080	0.954	0.024				-7.91	-10.20	-10.53	0.82	-88.18
1326.2	8333038776	0.251	0.102	0.080	0.950	0.024				-7.95	-10.22	-10.56	0.73	-88.19
1328.9	8349704854	0.250	0.101	0.079	0.947	0.024				-7.98	-10.25	-10.58	0.63	-88.20
1331.6	8366404264	0.249	0.101	0.079	0.943	0.024				-8.01	-10.28	-10.61	0.54	-88.21
1334.2	8383137072	0.249	0.101	0.079	0.940	0.024				-8.04	-10.30	-10.64	0.45	-88.22
1336.9	8399903346	0.248	0.100	0.079	0.937	0.024				-8.08	-10.33	-10.66	0.35	-88.23
1339.6	8416703153	0.247	0.100	0.078	0.933	0.023				-8.11	-10.36	-10.69	0.26	-88.24
1342.2	8433536559	0.246	0.099	0.078	0.930	0.023				-8.14	-10.38	-10.71	0.17	-88.25
1344.9	8450403633	0.245	0.099	0.078	0.927	0.023				-8.17	-10.41	-10.74	0.08	-88.26
1347.6	8467304440	0.244	0.099	0.077	0.924	0.023				-8.21	-10.44	-10.76	-0.01	-88.27
1350.3	8484239049	0.243	0.098	0.077	0.921	0.023				-8.24	-10.47	-10.79	-0.10	-88.28
1353.0	8501207527	0.243	0.098	0.077	0.917	0.023				-8.27	-10.49	-10.82	-0.19	-88.28
1355.7	8518209942	0.242	0.098	0.077	0.914	0.023				-8.30	-10.52	-10.84	-0.27	-88.29
1358.4	8535246362	0.241	0.097	0.076	0.911	0.023				-8.33	-10.55	-10.87	-0.36	-88.30
1361.1	8552316854	0.240	0.097	0.076	0.908	0.022				-8.36	-10.57	-10.89	-0.45	-88.31
1363.9	8569421488	0.239	0.097	0.076	0.905	0.022				-8.40	-10.60	-10.92	-0.54	-88.32
1366.6	8586560331	0.239	0.096	0.076	0.902	0.022				-8.43	-10.63	-10.95	-0.62	-88.33
1369.3	8603733452	0.238	0.096	0.075	0.899	0.022				-8.46	-10.65	-10.97	-0.71	-88.34
1372.1	8620940919	0.237	0.096	0.075	0.896	0.022				-8.49	-10.68	-11.00	-0.79	-88.35
1374.8	8638182801	0.236	0.095	0.075	0.894	0.022				-8.52	-10.71	-11.02	-0.87	-88.35
1377.6	8655459166	0.236	0.095	0.075	0.891	0.022				-8.55	-10.73	-11.05	-0.96	-88.36
1380.3	8672770084	0.235	0.095	0.075	0.888	0.022				-8.58	-10.76	-11.08	-1.04	-88.37
1383.1	8690115625	0.234	0.095	0.074	0.885	0.022				-8.62	-10.79	-11.10	-1.12	-88.38
1385.8	8707495856	0.233	0.094	0.074	0.882	0.021				-8.65	-10.81	-11.13	-1.21	-88.39
1388.6	8724910848	0.233	0.094	0.074	0.879	0.021				-8.68	-10.84	-11.15	-1.29	-88.40
1391.4	8742360669	0.232	0.094	0.074	0.877	0.021				-8.71	-10.87	-11.18	-1.37	-88.40
1394.2	8759845391	0.231	0.093	0.073	0.874	0.021				-8.74	-10.89	-11.21	-1.45	-88.41
1397.0	8777365081	0.231	0.093	0.073	0.871	0.021				-8.77	-10.92	-11.23	-1.53	-88.42
1399.8	8794919812	0.230	0.093	0.073	0.869	0.021				-8.80	-10.95	-11.26	-1.61	-88.43
1402.6	8812509651	0.229	0.093	0.073	0.866	0.021				-8.83	-10.98	-11.28	-1.69	-88.43
1405.4	8830134670	0.229	0.092	0.073	0.864	0.021				-8.86	-11.00	-11.31	-1.77	-88.44
1408.2	8847794940	0.228	0.092	0.072	0.861	0.021				-8.89	-11.03	-11.34	-1.84	-88.45
1411.0	8865490530	0.227	0.092	0.072	0.858	0.020				-8.92	-11.06	-11.36	-1.92	-88.46
1413.8	8883221511	0.227	0.091	0.072	0.856	0.020				-8.96	-11.08	-11.39	-2.00	-88.46
1416.6	8900987954	0.226	0.091	0.072	0.853	0.020				-8.99	-11.11	-11.42	-2.08	-88.47
1419.5	8918789930	0.225	0.091	0.072	0.851	0.020				-9.02	-11.14	-11.44	-2.15	-88.48
1422.3	8936627510	0.225	0.091	0.071	0.848	0.020				-9.05	-11.16	-11.47	-2.23	-88.49
1425.2	8954500765	0.224	0.090	0.071	0.846	0.020				-9.08	-11.19	-11.49	-2.31	-88.49
1428.0	8972409766	0.223	0.090	0.071	0.844	0.020				-9.11	-11.22	-11.52	-2.38	-88.50
1430.9	8990354586	0.223	0.090	0.071	0.841	0.020				-9.14	-11.24	-11.55	-2.46	-88.51
1433.7	9008335295	0.222	0.090	0.071	0.839	0.020				-9.17	-11.27	-11.57	-2.53	-88.51
1436.6	9026351965	0.222	0.089	0.070	0.836	0.020				-9.20	-11.30	-11.60	-2.60	-88.52
1439.5	9044404669	0.221	0.089	0.070	0.834	0.020				-9.23	-11.33	-11.63	-2.68	-88.53

## Random
	559
Time	9.32
0	8 / Pulses per 1-s Interval / Counted Intervals		1	0
1	6		2	0
2	6		3	1
3	11		4	2
4	10		5	1
5	7		6	10
6	13		7	7
7	12		8	7
8	11		9	5
9	7		10	4
10	5		11	6
11	8		12	6
12	9		13	4
13	3		14	5
14	14		15	0
15	12		16	1
16	11		17	1
17	9		18	0
18	14		19	0
19	4			0
20	10
21	17
22	6
23	12
24	7
25	9
26	6
27	6
28	12
29	9
30	8
31	14
32	10
33	13
34	6
35	4
36	8
37	8
38	7
39	11
40	14
41	9
42	11
43	13
44	7
45	8
46	16
47	6
48	13
49	7
50	11
51	6
52	7
53	12
54	8
55	6
56	14
57	12
58	10
59	6

## Optogenetics
			Publication Year / Published Papers

	Year	Papers
Observed	2004	0
	2005	0
	2006	2
	2007	5
	2008	6
	2009	25
	2010	75
	2011	169
	2012	284
	2013	489
	2014	527
Projected	2015	689

## VBAT
	BV (Count)
VB (V)	E8.1	E8.2
4.5	188	187	VB (V) / BV (Counts)
4.4	184	183
4.3	180	179
4.2	176	175
4.1	172	171
4.0	168	167
3.9	164	163
3.8	160	159
3.7	156	155
3.6	152	151
3.5	148	147
3.4	144	143
3.3	140	139
3.2	136	135
3.1	132	131
3.0	128	127
2.9	128	127
2.8	129	128
2.7	129	127
2.6	128	127
2.5	128	127
	40	40	Voltage (V) / Current (mA)
	8	7

VC (V)	IC (mA)
19.16	148
17.55	131
15.67	112
13.24	88.6
10.4	59.7
8.88	44.8
7.74	33
6.08	15.9
4.28	0.08
4.18	0.03
4.1	0.02
	99.7489983832

## Resistivity
	R1	10000	Ohm		R1	10 to 200	kOhm		Frequency (Hz) / Magnitude (Ohm) / Delay (Deg)
	Input	1000	mVpp		Input	1000	mVpp
	Diameter	1.6	mm		Diameter	0.13	mm
			Mag1.6	Dly1.6		Mag.13
f (Hz)	Y (mVpp)	Delay (ms)	Mag (Ohm)	Phase (deg)	Y (mVpp)	Mag (Ohm)
1	810	65.0	42632	23.4	840	1050000
2	765	46.0	32553	33.1	780	709091
5	350	25.0	5385	45.0	705	477966
10	234	14.0	3055	50.4	570	265116
20	162	7.6	1933	54.7	610	156410
30	120	5.6	1364	60.5	535	115054
40	101	4.0	1123	57.6	460	85185
50	92	3.3	1013	59.4	420	72414
70	70	2.3	753	58.0	350	53846
100	55	1.6	582	57.6	300	42857
200	37	0.64	384	46.1	190	23457
500	25	0.167	256	30.1	550	12222
1000	21	0.065	215	23.4	420	7241
2000	19	0.026	194	18.7	330	4925
5000	17	0.0055	173	9.9	240	3158
10000	17	0.0024	173	8.6	190	2346
20000	17	0.001	173	7.2	160	1905
50000	16	0	163	0.0	140	1628
100000	15	0	152	0.0	130	1494

## Artifact
	Artifact
Pulse	Water	Saline	Ground	Run1	Run2
(ms)	(uV rms)	(uV rms)	(uV rms)	(%)	(%)
0	6	15	0	100	100
1	11	23	7	100	100
2	19	21	9	100	100
3	28	31	11	100	100			Pulse Length (ms) / Lamp Artifact (uV rms)
4	36	29	19	100	100
5	44	34	16	100	100
6	50	38	21	100	100
7	60	46	20	100	100
8	70	44	20	100	99
9	73	44	23	100	99
10	91	48	25	100	100
15	112	67	38	100	100
20	130	83	54	100	88
30	148	127	72	100	88
40	170	192	141	98	50
50	164	164	149	97	58
60	173	178	162	97	67
70	163	156	160	93	75
80	126	143	120	97	86
90	60	66	56	100	94
95	21	18	14	100	100
98	14	12	4	100	99
99	6	9	5	100	100
100	6	11	5	100	100

						Pulse Length (ms) / Reception (%)

## Cement
	Amplitude
Frequency	E60.5
(Hz)	count rms	mVpp
1	65	0.07
2	120	0.14		Frequency (Hz) / Amplitude (mVpp)
3	178	0.20
4	234	0.26
5	294	0.33
7	404	0.46
10	572	0.65
20	1109	1.25
30	1620	1.83
40	2109	2.39
50	2599	2.94
60	3061	3.46
70	3552	4.02
80	4067	4.60
90	4636	5.25
100	5261	5.95
110	6011	6.80
120	6792	7.68
130	7506	8.49
140	7985	9.03
150	7941	8.98
160	7420	8.39
170	6561	7.42
180	5723	6.47
190	4882	5.52
200	4156	4.70
210	3595	4.07
220	3142	3.55
230	2739	3.10
240	2444	2.77
250	2166	2.45
260	1958	2.22
270	1761	1.99
300	1314	1.49
400	649	0.73
500	376	0.43
600	240	0.27
700	167	0.19
800	126	0.14
900	98	0.11
1000	79	0.09